Оглавление

1.	Введение	3

1.1. Область применения	3

1.2. Краткое описание возможностей	3

1.3. Уровень подготовки пользователя	3

1.4. Назначение и условия применения	3

2. Устройство нейрогарнитуры «ГАРАНТ-ЭЭГ»	4

2.1. Установка элемента питания	5

2.2. Включение нейрогарнитуры	5

2.3. Установка нейрогарнитуры на голове пользователя-пациента	6

2.4. Завершение работы с нейрогарнитурой	10

2.5. Очистка и дезинфекция нейрогарнитуры	10

2.6. Порядок очистки	11

2.7. Дезинфекция нейрогарнитуры	11

2.8. Запрещается	12

3.	Установка и настройка программы	12

3.1. Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	12

3.2. Установка Нейрочата	12

3.3. Регистрация	14

3.4. Добавление контакта	14

3.5. Привязка номера телефона	16

3.6. Настройка сетевого подключения	17

3.7. Запуск программы, настройка при первом запуске	22

4.	Подготовка к работе	24

4.1. Запуск программы	24

4.2. Установка шлема с гарнитурой	25

4.3. Калибровка	26

4.4. Настройка клавиатуры, типы подсветок	28

5. Описание работы системы	31

5.1. Окно запуска программы	31

5.2. Стартовое окно клиента	32

8.3. Главный экран программы	34

5.4. Окно выбора контактов	37

5.5. Окно чата	37

5.6. Окно просмотра сообщений	39

6. Аварийные ситуации	40

6.1. Нет сигнала от гарнитуры (ЭЭГ не отвечает)	40

6.2. Плохие результаты калибровки	42

6.3. Не отображаются контакты	42

6.4. Сообщение “Следующие контакты отошли” с звуковым сопровождением	42

6.5. Механические повреждения электрода.	44

# Введение

## 1.1.  Область применения

Набор текста/символов на экране компьютера, прием и отправка сообщений через социальные сети, электронную почту и СМС.

## Краткое описание возможностей

Аппаратно-программный комплекс (АПК) способен сигнализировать о желаниях пользователя (потребность в еде, пище или экстренный вызов), а также обмениваться сообщениями между зарегистрированными пользователями.

## Уровень подготовки пользователя

Для использования основных функций АПК требуется пользователь с базовыми знаниями компьютерной техники. Однако для дополнительных настроек пакета используемых программ требуется продвинутый пользователь персонального компьютера.

## 1.4. 	Назначение и условия применения

АПК предназначен для обеспечения возможности общения между двумя и более пациентами, их родными и медперсоналом.

Для общения пациента-пользователя в сети, он должен подпадать под следующие условия:

- У пользователя должны быть сохранны когнитивные функции.

- Пользователь должен быть способен разделять слова на буквы.

- Пользователь должен уметь найти взглядом необходимую букву на экране монитора.

- Пользователь должен обладать зрением, достаточным для определения графических стимулов на экране.

- Пользователь должен иметь логин/пароль для доступа в сеть «ЭргоСтим».

Программный комплекс должен быть установлен на персональный компьютер с характеристиками, не хуже:

- Операционная система: семейство Windows (Windows 7 и выше).

- Частота обновления экрана видеосистемы не мене 60Гц.

- Процессор не менее Intel Core i5 с частотой не менее 2.5 ГГц.

- ОЗУ не менее 4 Гб.

- Свободного места на жестком диске: 2 Гб (2048 Мб)

- Наличие сетевого интерфейса со скоростью передачи данных не менее 10 Мбит/сек.

# 2. Устройство нейрогарнитуры «ГАРАНТ-ЭЭГ»

Нейрогарнитура «ГарАнт-ЭЭГ» (рис. 1) состоит из блока усилителя, размещенного на охватывающем голову поясе нейрогарнитуры, длина окружности которого регулируется вручную посредством ролика (ручки регулировки), установленного в лобной части пояса. К поясу нейрогарнитуры крепятся также надголовные ремни, в которых расположена электродная система.

Рисунок 1. Схема нейрогарнитуры «ГарАнт-ЭЭГ»

Нейрогарнитура имеет несколько вариантов разъёмов (см. рис. 1.1). Разъёмы под номерами 1 и 2 следует подключать к усилителю маркировкой вниз. Разъём с номер 3 подключается маркировкой вверх. Разъём следует вставлять в посадочное гнездо с небольшим усилием, он не должен болтаться или самопроизвольно отключаться. При подключении разъёма type-c обратно стороной или без достаточного усилия, нейрогарнитура не будет работоспособна.

Рис. 1.1. Типы разъёмов нейрогарнитуры «ГарАнт-ЭЭГ»

## 2.1. Установка элемента питания

Для установки элемента питания необходимо снять крышку аккумуляторного отсека усилителя путем ее сдвигания и вставить, соблюдая полярность, заряженный аккумулятор. Далее усилитель нужно аккуратно направить в пазы на шлеме и сдвинуть до щелчка, после чего вставить штекер с выводами от электродов в сам усилитель.

Не допускается применение других элементов питания, отличных от входящего в состав нейрогарнитуры.

Не допускается использование пальчиковых батареек.

Использование не соответствующих элементов питания может вывести из строя нейрогарнитуру или привести к сбоям в ее работе.

## 2.2. Включение нейрогарнитуры

Для включения нейрогарнитуры с установленным в ней заряженным элементом питания (рис. 2) гарнитуру необходимо расположить горизонтально и произвести двойной щелчок пальцем по корпусу блока усилителя (быстрый двойной удар). При необходимости повторить процедуру. При этом на лицевой стороне блока усилителя замигает зеленый светодиод, означающий начало работы нейрогарнитуры

При установлении связи с компьютером, на котором инсталлирована специальная программа, через беспроводную сеть Wi-Fi зеленый светодиод будет гореть непрерывно.

Рисунок 2. Блок усилителя нейрогарнитуры

## 2.3. Установка нейрогарнитуры на голове пользователя-пациента

Перед установкой нейрогарнитуры на голову пациента-пользователя требуется развести пояс нейрогарнитуры максимально широко с помощью вращением ручки, расположенной на лобной стороне нейрогарнитуры, против часовой стрелки.

Надеть гарнитуру с установленным в ней усилителем и подключенными к нему электродами на голову пользователя так, чтобы усилитель располагался на лбу, а электроды – в затылочной области головы. Предварительно убедиться, что волосы в затылочной части распределены равномерно по голове.

Удостовериться, что гарнитура надежно сидит на голове и расположена симметрично. При необходимости скорректировать ее положение, передвигая в нужную сторону. Вращая ручку по часовой стрелке, обеспечить удобную для пользователя-пациента фиксацию пояса нейрогарнитуры на лбу.

Натянуть надголовные ремни нейрогарнитуры на соответствующие крепления до обеспечения надежного контакта электродов с кожей головы пациента-пользователя. Необходимо добиться максимально возможного плотного прилегания надголовных ремней, особенно в затылочной части головы пользователя. При этом важно обеспечить отсутствие неприятных ощущений, связанных с чрезмерным давлением частей гарнитуры на голову.

Закрепить дополнительный электрод на мочке уха. Для этого раскрыть клипсу, в которой закреплен электрод, добавить на него токопроводящий гель из специального шприца и установить клипсу на мочку уха. Для достижения наилучшего качества регистрации сигнала рекомендуется перед установкой этого электрода протереть мочку уха ваткой, смоченной в спиртосодержащем растворе.

Добавить гель в электроды. Для этого вставить иглу шприца с гелем в отверстие корпуса электрода (рис. 3). Раздвинуть волосы непосредственно под электродом с помощью иглы шприца, выполняя им наклонные круговые движения. Введя иглу шприца в отверстие электрода до самой поверхности головы, выдавить немного геля (гель может выступить из отверстия на 2-3 мм). Проделать эту процедуру со всеми электродами на поверхности гарнитуры (8 электродов в затылочной части и один – на лбу). Излишки геля удалить салфеткой или ватой.

Рисунок 3. Добавление токопроводящего геля в подэлектродную область при помощи специального шприца через отверстие сверху электрода

Проверить качество контакта электродов с кожей головы пациента-пользователя. Для этого необходимо посмотреть на светодиоды, расположенные на лицевой сторонне блока усилителя (рис. 4).

Рисунок 4. Расположение светодиодов на лицевой стороне блока усилителя (допускается другое расположение светодиодов)

Светодиоды имеют следующие режимы работы, характеризующие качество снимаемого сигнала:

- Режим «Хорошо», светодиод не горит;

- Режим «Нормально», светодиод медленно мигает;

- Режим «Плохо», светодиод быстро мигает;

- Режим «Очень плохо», светодиод непрерывно светится

Необходимо добиться, чтобы все электроды работали в режиме «хорошо» или «нормально». Для этого необходимо проверить качество прилегания к коже головы электродов, соответствующих светодиодам, работающим в режиме «плохо» и «очень плохо». Улучшить качество сигнала можно:

- устранением волос, попавших в подэлектродную область,

- более сильным прижатием электрода к голове (усилить натяжение надголовных ремней),

- добавлением токопроводящего геля в подэлектродную область при помощи специального шприца через отверстие сверху электрода.

Соответствие светодиодов электродам приведено на рисунках 5 и 6.

Рисунок 5. Схема расположения светодиодов на лицевой панели блока усилителя с указанием обозначений электродов (допускается другое расположение светодиодов).

Рисунок 6. Схема расположения электродов на надголовных ремнях нейрогарнитуры с указанием обозначений электродов

## 2.4. Завершение работы с нейрогарнитурой

После завершения работы с нейрогарнитурой ее необходимо снять с головы пациента-пользователя, для этого распустить пояс нейрогарнитуры, вращая ручку против часовой стрелки. Удалить остатки геля с головы пользователя.

Нейрогарнитура выключится сама через 10 минут после снятия с головы пациента-пользователя или разрыва соединения с компьютером.

После снятия нейрогарнитуры с головы пользователя необходимо вынуть аккумулятор и поставить его на зарядку. Также требуется провести очистку нейрогарнитуры.

## 2.5. Очистка и дезинфекция нейрогарнитуры

Сразу после окончания использования нейрогарнитуры (электроды и шлем) необходимо немедленно очистить от геля, пока он не засох. Если не сделать этого сразу, то гель после высыхания образует непроводящую пленку на поверхности электродов. Удалить эту пленку можно будет, лишь поместив электроды в воду на некоторое время. Ни в коем случае нельзя удалять засохшую пленку механическим путем во избежание повреждения и разрушения контактной площадки электрода!

## 2.6. Порядок очистки

В случае отсутствия сильных загрязнений следует удалить остатки геля с нейрогарнитуры с помощью ватного диска, смоченного водой.

При наличии большого количества геля на поверхности гарнитуры и внутри гнезд электродов рекомендуется помыть нейрогарнитуру, следуя инструкции:

- Отсоединить верхнюю съемную часть с электродами от шлема.

- Отсоединить разъем с электродами от корпуса усилителя.

- Снятую часть шлема с электродами (далее, паук) подставить под струю воды так, чтобы разъём и место его крепления не намокали, а Вы могли чистить электроды второй рукой с помощью ёршика.

- Не мочить контактную часть разъема. При необходимости воспользоваться ватными палочками или зубной щеткой для удаления остатков геля из внутренней части электродов и посадочных гнезд. При избыточной жесткости водопроводной воды шлем с электродами необходимо промывать в дистиллированной воде.

- В случае поверхностного загрязнения шлема гелем, его можно протереть влажной салфеткой или тканью.

- Промыв нейрогарнитуру, выложить ее на полотенце и дать стечь воде, после чего вывесить на просушку. Для просушки нейрогарнитуры ее необходимо подвесить в сухом теплом месте так, чтобы вода не могла попасть в контактную часть разъема. Не допускается использовать для сушки прямой поток горячего воздуха (например, от фена). Не допускать попадания прямого солнечного излучения.

- При попадании воды на контактную часть разъема электродов или корпус усилителя необходимо сразу же впитать воду сухой салфеткой и насухо все вытереть. В случае загрязнения разъема или усилителя следует сразу (до высыхания) удалить загрязнение влажной салфеткой, после чего все вытереть сухой салфеткой.

## 2.7. Дезинфекция нейрогарнитуры

Дезинфекцию нейрогарнитуры следует проводить перед ее установкой на другого пользователя. Дезинфекцию необходимо проводить после очистки и высушивания нейрогарнитуры.

Дезинфекция изделия проводится сертифицированным средством для дезинфекции электроэнцефалографического оборудования на основе изопропилового спирта.

Для дезинфекции необходимо протереть всю поверхность нейрогарнитуры, контактирующую с головой, с помощью ваты или ткани, смоченной в дезинфицирующем растворе. Также полностью протереть корпус электрода и посадочные гнезда с помощью ваты или ватных палочек, смоченных в дезинфицирующем растворе.

Неправильное обслуживание может привести к повреждению изделия. Не используйте абразивные материалы при очистке изделия (разрешается использование ёршика, идущего в комплекте с гарнитурой). Не используйте сильные дезинфицирующие растворы, например, на основе ацетона, активного хлора. Берегите проводники электродов при очистке: не натягивайте и не дергайте их, избегайте их перегибов под острым углом.

## 2.8. Запрещается

- Хранить нейрогарнитуру и электроды в воде или дезинфицирующем растворе.

- Допускать попадание воды на корпус усилителя и контактную часть разъема электродов.

- Использовать горячие методы стерилизации (например, автоклав), так как это может повредить изоляцию кабелей и электродов.

- Хлорировать электроды, поскольку это приведет к коррозии.

# Установка и настройка программы

## Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Архив представляет собой архив файлов, в котором содержатся следующие программы и файлы:

- Инсталлятор программы «Neurochat».

- Руководство пользователя программы

- Полезные ссылки

## 3.2. 	Установка Нейрочата

Скачайте установщик по ссылке (наведите курсор на «ссылку», зажмите кнопку «Ctrl» и кликните левой кнопкой мыши). В открывшемся окне нажмите кнопку «скачать».

Если у Вас бумажный носитель, введите в строку браузера следующий текст: srv.neurochat.ru

Вы должны попасть на данную страницу (рис. 7)

Рисунок 7. Главная страница сайта

После нажатие на кнопку «скачать» Вам следует выбрать версию «НейроЧат» для Windows или Linux. После чего вы сможете скачать и запустить установщик программы «Neurochat», далее следуйте инструкциям, которые будут на экране.

Выберите язык установки (по-умолчанию установлен русский язык), нажмите «ОК».

Дождитесь окончания установки, выберите «зарегистрироваться онлайн» и нажмите завершить (рис. 8).

Рисунок 8. Установка Neurochat

## Регистрация

Для создания нового пользователя в системе «Neurochat», следует набрать в адресной строке вашего браузера http://srv.neurochat.ru (рис. 9). При выполнении условий с рисунка 8, сайт автоматически откроется в Вашем браузере.

Рисунок 9. Сайт http://srv.neurochat.ru. Авторизация/регистрация пользователя

Заполнить все поля в предложенной форме регистрации нового пользователя (рис. 10) Внимание! Поле «Имя пользователя» следует заполнять в формате «имя», «фамилия», английскими строчными буками (например, sergey_ivanov). Поля «Имя» и «Фамилия», следует заполнять на русском языке, с заглавной буквы (Имя – Сергей, Фамилия – Иванов). После заполнения все полей нужно нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Рисунок 10. Окно регистрации нового пользователя

## 3.4. 	Добавление контакта

Для добавления нового контакта в список друзей нужно зайти на сайт http://srv.neurochat.ru. В поле «Логин» ввести выбранное при регистрации «имя_пользователя», а в поле «Пароль» – выбранный при регистрации пароль, затем нажать кнопку «Войти». После входа в веб-интерфейс необходимо перейти во вкладку «Профиль» (рис. 11).

Рисунок 11. Добавление контактов в список друзей

Для добавления нового контакта в список друзей необходимо перейти во вкладку «контакты (рис. 12.1), выбрать соц. сеть, в которой собирайтесь искать, после чего выбрать кружочек «поиск контактов»» (рис. 12), а затем ввести имя пользователя в поисковой строке.

Рисунок 12.1 Добавление контактов в список друзей

После того, как вы выберите контакт, снизу будут выведены все пользователи с таким именем.

Для подключения соц. сети «ВКонтакте» перейдите во вкладку «учётная запись». После введите id вашей страницы, логин, пароль и нажмите кнопку «добавить учётную запись». Для добавления друзей из «ВКонтакте» порядок действия точно такой же, как и в предыдущем шаге.

Рис. 12.2 Привязка соц. сети «ВКонтакте» к аккаунту

## 3.5. 	Привязка номера телефона

Для добавления номера мобильного телефона, на который будут приходить сообщения, написанные с помощью программы «Neurochat», а также тревожные сообщения и сообщения, информирующем о состоянии («Хочу есть», «Хочу спать» и.т.д.), нужно вести номер мобильного телефона в строку «Телефон доверенного лица», а затем нажать кнопку «Сохранить». (рис. 13). Также здесь вы можете изменить фамилию, имя и добавить фотографию.

Рисунок 13. Добавление номера мобильного телефона

## 3.6. 	Настройка сетевого подключения

Подключить Wi-Fi адаптер к компьютеру (если нет встроенного).

Настроить Wi-Fi соединение (в соответствии с инструкцией на программное обеспечение компьютера или Wi-Fi адаптера).

Включить усилитель нейрогарнитуры (вставить в блок усилителя аккумулятор, обращая внимание на полярность, 2 раза слегка стукнуть по верхней части устройства, убедиться, что светодиод «Connected» моргает зеленым).

Подключиться к точке доступа Wi-Fi (рис. 14). Имя устройства начинается на «EEG8_». Использовать для подключения пароль «neurochat».

Рисунок 14. Подключение нейрогарнитуры к Wi-Fi

Откройте меню «Пуск» и найдите «Панель управления» во вкладке «Служебные - Windows» (рис. 15)

Рисунок 15. Меню «Пуск» - Панель управления

В открывшемся окне нажмите на параметр «Сеть и Интернет» (см. рис. 16)

Рисунок 16. Сеть и Интернет в панели управления

Далее выбираем «Центр управления сетями и общим доступом» (см. рис. 17)

Рисунок 17. «Центр управления сетями и общим доступом» во вкладке «сеть и интернет»

В открывшемся окне выбираем пункт «Изменение параметров адаптера» (см. рис. 18)

Рисунок 18. Центр управления сетями и общим доступом

Находим беспроводную сеть, наводим на неё курсор и нажимаем правую кнопки мыши, в появившемся меню выбираем «свойства» (рис.19)

Рисунок 19. Вызов диалога свойств подключения

Найти и выбрать в списке «IP версии 4 (TCP/IPv4)», и нажать свойства (рисунок 20).

Рисунок 20. Вызов диалога настройки

Выбрать «Использовать следующий IP-адрес» и заполнить все поля как показано на рис. 21 (IP-адрес: 192.168.127.126, Маска подсети: 255.255.255.252):

Рисунок 21. Изменение настроек IP-адреса

## Запуск программы, настройка при первом запуске

Нажмите правой кнопкой мыши по ярлыку «Neurochat» на рабочем столе, выберете «Запуск от имени Администратора» (рис. 22).

Рисунок 22. Запуск Neurochat

В появившемся окне выбрать пункт: Меню ( Настройки (рис. 23) или нажмите F5 на клавиатуре.

Рисунок 23. ЭЭГ инфо, основное окно программы

Перейти во вкладку «Основные». Выполнить следующие настройки (рис. 24):

- Ввести логин/пароль логин и пароль при регистрации (Более подробно регистрация разбирается в разделе 3.3.).

- Выбрать язык интерфейса.

- При необходимости выключите звуковые уведомления

- Сохранить настройки.

Рисунок 24. Окно настроек программы Neurochat

# Подготовка к работе

## 4.1. Запуск программы

Для того чтобы запустить программу, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Включить усилитель нейрогарнитуры (вставить в блок усилителя аккумулятор и осуществить двойной щелчок по корпусу усилителя).

- Подключить гарнитуру к компьютеру через Wi-Fi (имя устройства начинается на «EEG8_», пароль – «neurochat»).

- Запустить программу через ярлык Neurochat на рабочем столе.

## 4.2. Установка шлема с гарнитурой

Установить гарнитуру на голову пользователя в соответствии с инструкцией по эксплуатации нейрогарнитуры «ГарАнт-ЭЭГ» и заполнить электроды гелем (подробнее в разделе 2.3.)

После подключения нейрогарнитуры к программе, проверить правильность настройки и подключения ЭЭГ. Для этого во вкладке «Основные» настроек программы нажать кнопку «ЭЭГ инфо» (рис. 25).

Рисунок 25. Окно настроек программы NeurochatAdmin

Проверить наличие поступающих данных по окну проверки состояния электродов. В случае успешного прилегания все точки будут отображаться зеленым цветом. В противном случае значки электродов будут красного цвета (рис. 26)

Проверить уровень заряда батареи в усилителе (отображается в % во вкладке «ЭЭГ инфо»). Для проведения сеанса работы с программой необходим заряд не менее 40% (рис. 26)

Рисунок 26. Окно проверки состояния электродов «ЭЭГ инфо»

## 4.3. Калибровка

Перед началом работы следует провести процедуру калибровки. Эту процедуру необходимо проводить каждый раз после того, как гарнитура устанавливается вновь; также калибровку рекомендуется проводить после длительного перерыва в работе при уже надетой гарнитуре (если она носится в течение нескольких часов и более). Процесс калибровки занимает 5-7 минут (на стандартной скорости подсветок).

Во вкладке программы NeurochatAdmin «Основное» нажать кнопку «Калибровка» (рис. 27).

Рисунок 27. Окно настроек программы NeurochatAdmin

По итогам проведения калибровки будут выведены данные результатов калибровки (рис. 28) в виде дроби. Результат калибровки должен быть не менее 80/30. Если результат калибровки меньше 80 и 30 соответственно, рекомендуется произвести калибровку повторно. Подробнее о процессе калибровки читайте в разделе 4.5.

Рисунок 28. Результаты калибровки

## Настройка клавиатуры, типы подсветок

Скорость подсветок и тип клавиатуры можно регулировать исходя из индивидуальных особенностей и скорости обучения пользователя во вкладке «Клавиатура» (рис. 29). Снижение скорости подсветок рекомендуется, когда пациент не успевает реагировать на подсветки целевого символа. При снижении скорости подсветок длительность процесса калибровки увеличивается до 10 минут.

Рисунок 29. Окно настроек программы Neurochat

Скорость подсветок регулируется параметрами «Отображение стимула (мс)» и «Задержки после отображения (мс)». Рекомендуемые значения: 130/60. В случае неудовлетворительных результатов калибровки (когда пациент не успевает считать подсветки целевых стимулов) следует поставить значения 150/80

Для набора текста могут быть использованы стандартная либо секторальная буквенная матрица. Преимущества матрицы стандартного типа: понятное управление, возможность адаптивного набора, более высокая скорость набора по сравнению с секторальной матрицей. Вы также можете использовать алгоритм шахматной парадигмы для подсветок. Для этого поставьте галочку в соответствующем поле (рис. 24) и измените значения в графе «Количество циклов» с 5 до 10. При использовании секторальной клавиатуры также измените значения «Количества циклов» с 5 до 10. При необходимости также уменьшите скорость подсветок.

Рисунок 30. Стандартная клавиатура, линейная подсветка

Рисунок 31. Стандартная клавиатура, шахматная подсветка

Использование секторальной матрицы (рис. 32) рекомендовано для пользователей с нарушениями зрения: она менее утомительна для глаз и характеризуется высокой точностью выбора за счет небольшого количества стимульных ячеек. При её использовании у Вас нет возможности выбора типа подсветок.

Рисунок 32. Секторальная клавиатура

  - Руководство по калибровке

Во время калибровки один из символов матрицы вначале будет выделен более ярким цветом, чем остальные символы, и обведен яркой рамкой. Этот символ называется «целевым». Через две секунды после этого начнется процесс стимуляции, который заключается в попеременных подсветках (миганиях) строк и столбцов матрицы в случайном порядке. Ваша задача заключается в том, чтобы четко смотреть на указанный целевой символ и мысленно считать моменты его подсветок, стараясь, чтобы каждая реакция на подсветку этого символа была внутренне как можно более отчетливой. Для такой отчетливости полезно будет не просто автоматически считать подсветки, но как бы эмоционально ожидать каждую из них и внутренне «радоваться» ее появлению. Когда все подсветки закончатся, после небольшой паузы будет предложен следующий целевой символ, и процесс повторяется, и т.д. Подсветок целевого символа всегда будет одинаковое количество; необходимо стараться посчитать их все и при этом стараться не обращать внимания на подсветки других символов. Важен не сам процесс числового счета подсветок, но внутренняя отчетливая реакция на каждую из подсветок целевого символа.

Работа с АПК должна осуществляться в максимально спокойных условиях, в отсутствие отвлекающих факторов, для того, чтобы пользователь мог полностью сосредоточиться на задаче подсчета подсветок. В помещении, где происходит сеанс, важно обеспечить ровное освещение и тишину.

Во время калибровки желательно реже моргать (лучше моргать в интервале, когда подсветки отсутствуют). Однако если усилие не моргнуть доставляет дискомфорт, не следует воздерживаться от морганий. В этом случае желательно подгадывать для моргания момент сразу после того, как Вы посчитали очередную подсветку целевого символа, поскольку вероятность пропустить следующую целевую подсветку при этом будет минимальной.

Также во время калибровки нужно вообще ограничить всякие движения. Для этого нужно устроиться удобнее до начала процесса калибровки, а потом спокойно и расслабленно сидеть/лежать, не напрягая мышцы.

Описанный процесс калибровки является крайне важным этапом, и чем лучше Вы будете справляться с заданием, тем лучше компьютерная программа сможет настроиться на Вашу ЭЭГ и тем успешней Вы сможете самостоятельно впоследствии выбирать команды в основном интерфейсе.

После окончания калибровки программа выдаст значение точности калибровки, от которого будет зависеть, стоит ли Вам приступать к работе с основной программой или рекомендуется повторно пройти процесс калибровки.

Когда калибровка пройдена с удовлетворительным результатом, можно переходить непосредственно к работе с основной программой. Независимо от того, как именно организованы символы и их подсветки на любом экране приложения, для того, чтобы выбрать очередную команду, необходимо делать то же самое, что и на этапе калибровки, то есть очень точно и внутренне отчетливо считать подсветки того символа-команды, который Вы хотите выбрать.

По окончании калибровки нажмите выход или пройдите калибровку ещё раз (рис. 33).

Рисунок 33. Результаты калибровки

# 5. Описание работы системы

## 5.1. Окно запуска программы

После окончания всех настроек работа с программой осуществляется непосредственно из главного экрана программы NeurochatAdmin (рис. 34).

Кнопка «Старт» в главном окне программы становится активной после подключения к гарнитуре через Wi-Fi (пункт 3.1) и корректной установки гарнитуры на голове пользователя (в случае успешного прилегания электродов все точки в окне запуска программы будут отображаться зеленым цветом). При нажатии кнопки «Старт» начинается процесс калибровки.

Рисунок 34. Окно запуска программы NeurochatAdmin

После успешного завершения калибровки нужно выйти в главное окно программы. Кнопка «Старт» будет заменена на кнопку «Продолжить» и при нажатии на нее откроется окно чата.

## 5.2. Стартовое окно клиента

В левом верхнем углу (рис. 35) отображается индикатор подключения к серверу. Цвет индикатора указывает на статус подключения.

- Красный – подключение отсутствует. В таком случае требуется проверить подключение к Интернету.

- Оранжевый – идет подключение.

- Зеленый – подключены.

Справа от индикатора подключения отображается общее количество непрочитанных сообщений.

Рисунок 35. Стартовое окно программы

Из стартового окна пользователь может управлять программой посредством двух кнопок. Здесь и далее процесс управления кнопками основан на принципе подсчета подсветок.

- переход на главный экран программы.

- подача тревожного сообщения.

По срабатыванию данной кнопки, на экран выводится сообщене «Тревога!!!» (рис. 36). При наличии привязанного номера мобильного телефона, на этот номер отправляется СМС-оповещение, с тем же текстом.

Рисунок 36. Тревожное сообщение

## 8.3. Главный экран программы

Главный экран программы открывается после выбора кнопки «Старт» в стартовом окне программы (рис. 37). На главном экране программы пользователем осуществляется выбор действия.

Рисунок 37. Главный экран программы

Из данного окна доступны основные функции клиента:

- переход в окно контактов (см. Пункт 5.4).

- подача сообщения о желании пить. Выводит сообщение на экран (рис. 38), а также отправляет СМС, на привязанный номер мобильного телефона.

Рисунок 38. Сообщение о желании пить

- подача сообщения о желании есть. Выводит сообщение на экран (рис. 39), а также отправляет СМС, на привязанный номер мобильного телефона.

Рисунок 39. Сообщение о желании есть

- подача сообщения о желании сходить в туалет. Выводит сообщение на экран (рис. 40), а также отправляет СМС, на привязанный номер мобильного телефона.

Рисунок 40. Сообщение о желании сходить в туалет

- переход в стартовое окно (см. Пункт 5.2).

- кнопка вызова информационного канала (рис. 41).

Рисунок 41. Информационный канал

## 5.4. Окно выбора контактов

Окно выбора контактов вызывается из главного экрана программы при нажатии кнопки перехода в окно контактов . Представляет собой список доступных контактов (рис. 42):

Рисунок 42. Окно с контактами

При выборе одного из контактов происходит переход в окно чата. На рис. 42 Вы можете видеть от кого и сколько непрочитанных сообщений Вы получили.

## 5.5. Окно чата

С помощью окна чата (рис. 43) можно общаться с выбранным контактом посредством набора сообщения.

Рисунок 43. Окно чата

В строке набора, расположенной в левом верхнем углу окна чата, можно увидеть еще не отправленное сообщение.

Слева от буквенной матрицы находятся 4 кнопки быстрого набора. Они позволяют в одно касание набирать ключевые фразы, используемые для общения («Привет!», «Как дела?», «Отлично», «Пока»). При наборе сообщения данные кнопки выполняют адаптивную функцию – программа предлагает варианты окончания слов и фраз для введенных пользователем букв, используя словарь из наиболее часто употребляемых слов.

В правом верхнем углу отображается история переписки, состоящая из последних 3 сообщений. Чтобы посмотреть все сообщения нужно выбрать кнопку «Посмотреть все сообщения», которая расположена под кнопками быстрого набора в левом нижнем углу.

В данной версии АПК общение ведется только с одним абонентом одновременно. Сообщения от других абонентов сохраняются, но уведомление о новом сообщении не приходит. Для просмотра этих сообщений необходимо выйти в окно выбора контакта (см. Пункт 5.4) и выбрать там интересующего абонента.

При наборе сообщения задача аналогична задаче калибровки – необходимо считать количество подсветок на целевом символе. Разница в том, что теперь пользователь должен самостоятельно выбирать целевой стимул. Необходимо найти на экране нужную ячейку и мысленно отмечать моменты ее подсветок до тех пор, пока буква не появится в строке набора текста.

Для перехода к набору цифр (рис. 44) нужно выбрать кнопку  в окне чата (рис. 43)

Рисунок 44. Окно чата, цифровая клавиатура

В случае ошибки выбора можно стереть ненужный символ из строки набора сообщения. Для этого нужно выбрать кнопку .

Отправка сообщения осуществляется нажатием кнопки .

При выборе кнопки  происходит выход к главному экрану программы.

В случае отсутствия активности в программе в течение определенного времени происходит переход на стартовый экран.

## 5.6. Окно просмотра сообщений

В окне просмотра сообщений (рис. 45) можно просмотреть все сообщения с выбранным контактом.

Рисунок 45. Окно просмотра сообщений от выбранного контакта

Кнопки    отвечают за перемотку истории сообщений.

Кнопка «Окно контактов» осуществляет переход в меню выбора контакта (см. Пункт 5.4)

Кнопка  инициализирует тревожное сообщение (аналогично с кнопкой тревоги в стартовом окне, выводит сообщение на экран и отправляет СМС на привязанный номер мобильного телефона).

Кнопка «Написать» открывает окно чата (см.  Пункт 5.5).

Кнопка «Главный экран» открывает главный экран программы (см. Пункт 5.3).

# 6. Аварийные ситуации

## 6.1. Нет сигнала от гарнитуры (ЭЭГ не отвечает)

Рисунок 46. Сообщение «ЭЭГ не отвечает»

Если при работе с программой Вы увидели сообщение с рис. 46, то программа перестала получать сигналы от усилителя. Для решения данной проблемы необходимо проверить подключение гарнитуры по wi-fi, а после подключение к самой программе «НейроЧат». Рассмотрим эти варианты далее.

Если произошёл кратковременный обрыв сигнала, то через 15-30 секунд гарнитура сама подключится к компьютеру, и Вы сможете продолжить работу без каких-либо действий. В случае же, если этого не произошло, проверьте wi-fi соединение:

Рисунок 47. Проверка подключения по wi-fi

Рисунок 48. Проверка подключения гарнитуры в программе

Если Ваша гарнитура не подключается к программе и\или не подключается по wi-fi, проверьте заряд аккумуляторной батареи, а также драйвера Вашего wi-fi адаптера.

## 6.2. Плохие результаты калибровки

Проверить правильность установки шлема (См. пункт 2.3.).

## 6.3. Не отображаются контакты

Проверить сетевое подключение. Убедитесь, что у Вас работает интернет. В качестве теста зайдите на сайт srv.neurocha.ru, а также проверьте правильно ли Вы ввели логин и пароль, указанные при регистрации

## 6.4. Сообщение “Следующие контакты отошли” с звуковым сопровождением

После того, как Вы приступили к работе с программой, а у Вас один или несколько электродов перестали работать должным образом, Вы увидите следующее сообщение:

Рисунок 49. Сообщение «Следующие контакты отошли: …»

Если Вы решите выйти из программы и вновь посмотреть на проводимость электродов, то Вы увидите примерно следующее:

Рисунок 50. Состояние электродов

На рисунке 50 видно, что два электрода не подключены должны образом. При подключении гарнитуры Вы могли заметить, что цифры под цветными кружочками меняются, а значит сопротивление в некоторый момент времени может стать больше или меньше, и кружок, который был оранжевый, может стать красным или жёлтым.

Рисунок 51. Состояние электродов.

После сообщения на рисунке 49, если Вы открыли ЭЭГ инфо, Вы увидите то, что изображено на рисунке 50. Не работающий электрод будет выделен соответствующим цветом (красным или оранжевым), и Вы с лёгкостью найдёте его, добавите в электрод гель или поправите его расположение на голове пользователя, убрав волосы из-под электрода, после чего сможете продолжить работу.

В случае, если отвал электрода произошёл на этапе калибровки, Вам придётся начать её заново. Если же калибровка была пройдена и отвал электрода случился позже, Вам необходимо поправить электрод и\или нанести под него гель.

## 6.5. Механические повреждения электрода.

Перед началом работы необходимо проверить работоспособность электродов. Проверка производится на глаз без дополнительного оборудования.

Рисунок 52. Электрод

Такой электрод будет работать не корректно. При обнаружении любых механических повреждении на электроде, необходимо немедленно обратится в службу технической поддержки для последующей замены повреждённых электродов.

# Text boxes

2019

Руководство пользователя АПК «НейроЧат»